Białystok,  19.09.2017 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 6/2017)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

1. Czy zamawiający wymaga aby zestaw składał się z diatermii z przystawką argonową z wózkiem i oprzyrządowaniem, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak

2. Czy zamawiający dopuści diatermię w której monitorowanie kontaktu z elektrody biernej jednorazowej  dzielonej z pacjentem jest w pełni automatyczne. Aparat sam definiuje bezpieczną wartość oporności połączenia wyświetlając na panelu ikonę kolor zielony połączenie pacjenta z elektrodą bierną , na czerwono z sygnałem alarmu brak połącznie pacjenta z elektrodą bierną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy zachowaniu pozostałych wymogów punktu 4 w SIWZ.

3. Czy zamawiający dopuści diatermię w która automatycznie rozpoznaje przyłączenie elektrody biernej niedzielonej i dzielonej.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy zamawiający wymaga aby aparat elektrochirurgiczny miał możliwość ustawienia programów do procedur endoskopowych:

-ESD (endoskopowa dyssekcja podśłuzuwkowa) - kompatybilny ze wszystkimi narzędziami do tej procedury, dopuszczonych do używania w UE

-POEM(miotomia endoskopowa)- kompatybilny ze wszystkimi narzędziami do tej procedury, dopuszczonych do używania w UE

-Mukozektomii,

-Waporyzacji argonowej,

reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga powyższego w punkcie 16 SIWZ.

5. Czy zamawiający wymaga aby w aparacie elektrochirurgicznym były przynajmniej trzy rodzaje koagulacji monopolarnych:

Koagulacja łagodna, soft, miękka – min. do szczypiec koagulacych

Koagulacja forsowna – do  procedur medycznych min. ESD, mukozektomii

Koagulacja SPRAY, natryskowa(dostępna bez argonu) – do procedury POEM.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

6. Czy zamawiający dopuści aparat w którym regulacja głębokości koagulacji bipolarnej odbywa się w trybie automatycznym .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ,  Zamawiający wymaga odrębnej regulacji.

7. Czy zamawiający wymaga aby aparat wykrywał detekcję zamknięcia i otwarcia pętli endoskopowych do polipektomii informując użytkownika sygnałem dźwiękowymi i wizualnym na panelu sterowania.

Wyjaśnienie :

Detekcja otwarcia pętli

aparat nie uruchomi się po  aktywacji - jeśli pętla jest otwarta (zabezpieczenie operatora przed przypadkową aktywacją)

Detekcja zamknięcia pętli

Aparat automatycznie kończy aktywację po schowaniu pętli do obudowy .

Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

8. Czy zamawiający dopuści urządzenie w które wymaga podłączenia adapterów do gniazd mono lub bipolarnych do wtyczek standardu ERBE tj. jednopinowym 5mm monopolarnym, w systemie koaksjonalnym i rozstawu 22 mm  bipolarnym . (adaptery są w zestawie z diatermią).

Uwaga zakupiony zestaw nie wymuszał by stosowania adapterów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ,  Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych adapterów przyłączeniowych.

9. Czy zamawiający dopuści urządzenie , które nie  rozpoznaje podłączonych instrumentów z automatycznym ustawieniem pracy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym, do poszczególnych instrumentów  lub grupy instrumentów zapisuje się program w pamięci aparatu w zależności od wykonywanej procedury.

Uzasadnienie : do procedur endoskopowych do jednego instrumentu są potrzebne różne nastawy w zależności od wykonywanej procedury.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

11. Czy zamawiający wymaga aby rozpoznawanie instrumentów dotyczyło każdego gniazda opisanego w punkcie 18.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga funkcji rozpoznawania instrumentów minimum dla gniazd do instrumentów argonowych.

12. Czy zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia endoskopowe  podłączane do diatermii , pętle do polipektomi,  pappilotomii, , narzędzia do procedur POEM , ESD,były rozpoznawane przez aparat elektrochirurgiczny z automatycznym ustawieniem parametrów pracy do nich?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozpoznawania min. dla instrumentów argonowych.

13. Czy zamawiający dopuści aparat w którym aktywacje funkcji mono i bipolarnych oraz argonowych wykonuje się jednym podwójnym włącznikiem nożnym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

14. Czy zamawiający dopuści aparat  w którym regulacja natężenia przepływu argonu  jest w zakresach:

- 0,1-1,0 l/min, krok regulacji co 0,1 l/min

- 1,0-3,0 l/min, krok regulacji co 0,2 l/min

- 3,0-9,5 l/min, krok regulacji co 0,5 l/min

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga stałego kroku regulacji.

15. Czy zamawiający dopuści aparat w którym nie jest potrzebny na wyposażeniu, tester zapłonu sond argonowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

16. Czy zamawiający dopuści :

Elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110cm2, wymiary 122x174mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt,

Kompatybilną ze wszystkimi aparatami elektrochirurgicznymi dopuszczonymi do używania w UE.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Prosimy o dokładne określenie ilości elektrod.

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Wymagana ilość elektrod neutralnych to 300 szt.

18. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w załączniku nr 5, pakiet 1 poz. 3 wideokolonoskop i poz. 3 wideogastroskop na: „wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu” lub „wymagana wymiana aparatu po 5 naprawach gwarancyjnych tego samego aparatu”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na” wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu”

19. Czy Zamawiający dopuści aparat do elektrokoagulacji oferujący dwa gniazda do koagulacji argonowej lub dokona zmiany wymogu na min. 1 gniazdo do instrumentów argonowych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

20. Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną o powierzchni 85 cm2 i powierzchni dodatkowego pierścienia 23 cm2, co daje sumaryczną powierzanie 108cm2, nieznacznie przekraczająca powierzchnie wymaganą, przy zachowaniu pozostałych wymogów?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza

21. Czy Zamawiający dopuści możliwość częściowej dostawy elektrod neutralnych? Z uwagi na wpisaną ilość 3000szt. dla jednego urządzenia, mając na uwadze okres trwałości jednorazowych elektrod neutralnych, proponujemy sukcesywna dostawę tych elektrod według zaproponowanego harmonogramu.

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Wymagana ilość elektrod neutralnych to 300 szt.

22. Czy Zamawiający zaakceptuje min. 12-miesięczną gwarancję na wszystkie akcesoria zużywalne przy zachowani wymogu dla urządzeń „gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu?

Odpowiedź: Tak

23. Czy Zamawiając zgodzi się na modyfikacje tabeli dla pakietu nr 2, poprzez wprowadzenie dodatkowego wiersza wynikającego z oferowania dwóch stawek  podatku VAT?

| L.p. | Nazwa aparatury/sprzętu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto (wartość netto + VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DIATERMIA ENDOSKOPOWA | 1 |  | 8% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23% |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Odpowiedź: Tak

24. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z rotorem kątowym 24-miejscowym o kącie nachylenia 35, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

25. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora oznaczającego wapń zjonizowany z liniowością od 0,1 mmol/l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności oraz powstania zobowiązania podatkowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

27. Par. 5 ust. 6 pkt b) i par. par. 6 ust. 2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

28. Par. 5 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie sytuacji kiedy awarii ulegnie ten sam element aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

29. Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienie” na  „zwłoka”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

30. Par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

31. Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ