## Załącznik nr 2

## Dzierżawa analizatora biochemicznego wraz z dostawą odczynników

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość zamawianych oznaczeń/36 m-cy | J.m. | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakow. | VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto za opakowanie | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | żelazo | 5400 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | UIBC | 3000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | wapń | 3900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | magnez | 2400 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GGT | 5100 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ALP | 5200 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ALT | 22500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | AST | 19500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CPK | 1500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK-MB | 8400 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -amylaza | 12000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | mocznik | 18000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | kwas moczowy | 4500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | kreatynina met. Jaffe | 30000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | kreatynina met. enzymatyczną | 9000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | bilirubina całkowita | 18000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | bilirubina bezpośrednia | 1800 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | glukoza w surowicy | 30000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | glukoza we krwi włośniczkowej | 20000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | cholesterol całkowity | 14000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | cholesterol HDL direct | 9000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | LDL cholesterol direct | 3000 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | trójglicerydy | 9600 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | białko C-reaktywne (CRP) | 28500 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | D-Dimery | 6000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | białko całkowite | 3600 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | LDH | 2700 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | HbA1C, kompletny zestaw | 3000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | albuminy | 3300 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | lipaza | 7500 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ASO | 1200 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RF | 1200 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | alkohol etylowy | 900 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | amoniak | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IgG całkowite | 900 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IgA całkowite | 900 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Na | 30 000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 30 000 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Cl | 600 | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | fosfor | 1200 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Białko w moczu | 300 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Mikroalbuminuria | 300 | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | kalibratory |  | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Surowice kontrolne normalne i patologiczne |  | op |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Kontrola biochemiczna moczu normalna i patologiczna |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

### Dzierżawa analizatora

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 m-c | VAT% | Kwota VAT | Cena brutto za 1 m-c | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykonywania w/w testów zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie analizatora | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Akcesoria i części zużywalne

| Lp. | Nazwa | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Kwota VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: W formularzu ofertowym  należy podać sumę  oferowanych kwot  za odczynniki,  dzierżawę analizatora oraz akcesoriów i części

zużywalnych

##### Opis przedmiotu zamówienia

Wymagania jakie musi spełnić aparat:

- zamawiający dopuszcza składanie ofert na analizatory używane – rok produkcji 2013 (nie starsze)-podać rok produkcji

- odczynniki zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE,

- analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”

- praca w systemie 24-godzinnym

- metody pomiaru: monochromatyczne, bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne

- możliwość oznaczania: enzymów, substratów, białek specyficznych, ISE,

- analiza w fazie ciekłej

- możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, krwi pełnej, hemolizacie krwi

- możliwość wykonywania D-dimerów

- możliwość wykonywania HbA1c

- zakres fal pomiarowych 340 – 800 nm

- oprogramowanie w języku polskim

- automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody

- priorytetowe badanie „próbek CITO”

- kuwety pomiarowe jednorazowego użytku

- automatyczna zmiana kuwet

- analizator dwuigłowy – oddzielna próbkowa, oddzielna odczynnikowa – igły wyposażone w detektor kolizji

- detekcja mikroskrzepu w próbce badanej

- funkcja udrażniania igły pobierającej

- chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli przez 24 godz.

- możliwość identyfikowania próbek za pomocą kodu kreskowego

- możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek

- możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora

- jednoczesna dostępność minimum 35 różnych odczynników dla 35 różnych parametrów

- możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora

- możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie 80 próbek badanych

- możliwość pobierania z próbek pierwotnych

- możliwość stosowania mikronaczynek na próbki pediatryczne (70 – 100 μl)

- zużycie wody do 2 l na godz., woda do aparatu jest podstawiana w przeznaczonym do tego pojemniku

- pojemnik na ścieki

-     stacja uzdatniania wody – koszt obsługi i serwisowania po stronie wydzierżawiającego

- flagowanie wyników patologicznych

- system kontroli jakości (ocena powtarzalności, odtwarzalności, poprawności)

- automatyczna ocena wyników kontroli jakości

- archiwum wyników i danych pacjenta

- automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora

- zewnętrzny UPS – zapewniający pracę analizatora bez dopływu prądu co najmniej przez 30 min.

- serwis techniczny udzielany nieodpłatnie w ciągu trwania całej umowy. Przeglądy techniczne co najmniej raz w roku. Wykonawca potwierdzi przeglądy techniczne certyfikatem jakości i bezpieczeństwa.

- Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz.. W przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godz. dostawca zapewnia urządzenie zastępcze lub pokryje koszty wykonania badań w najbliższym laboratorium

- podłączenie analizatora do systemu informatycznego Marcel na koszt dostawcy

- gwarancja przez cały okres trwania dzierżawy

- analizator musi być zainstalowany i personel przeszkolony w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy

- w przypadku, jeżeli analizator nie jest wolno stojący, wykonawca zapewnia stabilność analizatora w miejscu instalacji.

- Po wygaśnięciu umowy i nie przedłużeniu umowy dzierżawnej aparat musi zostać odebrany z laboratorium w przeciągu trzech miesięcy.                  W przeciwnym razie aparat zostanie zutylizowany na koszt dostawcy.

Wymagania jakie muszą spełnić odczynniki:

-    odczynniki mają być gotowe do użycia

-    wymagane aplikacje do analizatora w języku polskim (załączyć w formie papierowej lub

elektronicznej)

-    wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć w formie

papierowej lub elektronicznej)

-    wymagana instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (załączyć w formie papierowej)

- wykonawca zapewnia kalibratory i kontrole w ilości  potrzebnej do wykonania podanej ilości badań

- wykonawca zapewnia materiały zużywalne i akcesoria konieczne do prawidłowej pracy aparatu w ilości potrzebnej do wykonania podanych niżej ilości badań

- data ważności odczynników nie może być krótsza niż 6 miesięcy od momentu dostawy do zamawiającego

- uczestnictwo w kontroli zewnętrznej

- w przypadku preparatów szkodliwych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyk ( w formie papierowej lub elektronicznej)

- chłodziarka (poj. min. 140 l)

- chłodziarko – zamrażarka (poj. nie mniej niż 360 l, zakres temperatury min. +30C do + 100C, - 90C do - 250C, wskaźnik temperatury na zewnątrz cyfrowy, 4 regulowane półki, 3 szuflady w zamrażarce)