Białystok,  12.04.2019 r.

Wszyscy uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku (nr sprawy 2/2019)

Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ w/w postępowania dotyczący następujących wątpliwości:

Dotyczy Pakietu nr 4, zad. 2

1. Czy Zamawiający dopuści  aparat o nie gorszych parametrach 343 x 241x 178 mm i wadze 1,7 kg

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać te same zabiegi pacjenta a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość, skuteczność zabiegu i bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 4, zad. 4

2. Czy Zamawiający dopuści inna konstrukcję stołu niż krzyżakowa a równie stabilną i wytrzymałą wykonana na bazie wytrzymałej ramy stalowej malowanej wysokoodporną na uszkodzenia i środki do dezynfekcji farbą proszkową - strukturalną. Zapewnia ona długoletnie użytkowanie bez pogorszenia funkcjonalności czy walorów estetycznych stołu. Markowe siłowniki używane do podnoszenia konstrukcji posiadają duży zapas mocy oraz dopuszczalnego obciążenia, co zapewnia płynne działanie i bezawaryjność przez wiele miesięcy. Używane do ręcznej zmiany ustawień stołu sprężyny gazowe sprawiają, iż regulacja następuje w sposób płynny, bez jakichkolwiek skoków i zapewnia pewne zablokowanie w wybranej pozycji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści stół o nie gorszym zakresie regulacji zagłówka -85/+35 stopni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji sekcji nożnej do 70 stopni, która w praktyce jest zupełnie wystarczają dla przeprowadzania terapii?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści stół o długości 1900 cm ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy Pakietu nr 1

6. Czy mając na uwadze możliwość złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, dając tym samym możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator transportowy o następujących parametrach? :

- zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu

- temperatura pracy w zakresie -180 do +500C

- waga moduł respiratora ok. 3 kg

- możliwość pracy w środowisku MRI (rezonansu magnetycznego) o indukcji do 3 TESLA

- tryb wentylacji IPPV/CMV, wentylacja manualna

- funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/CVM przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej

- objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/CMV nie mniejsza niż 425 ml (przy częstości oddechowej 12 oddechów/min)

- tryb wentylacji biernej 100% tlenem - "oddech na żądanie) integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym,

- przepływ maksymalny > 120 l/min

- tryb CPAP - regulowany w zakresie 0-20 cmH2O

- zintegrowana zastawka PEEP, regulowana w zakresie 0-20 cmH2O

- dwa poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 100% i max 60%

- niezależna płynna regulacja częstości i objętości oddechowej

- zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci:

  - częstość oddechowa: 8-40 oddechów na min

  - objętość oddechowa minutowa: 2-14 l/min ( co daje objętość oddechową w zakresie 50-1750 ml)

- czułość wyzwalania trybu "na żądanie" - 2 cmH2O zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie 20-60 cm H2O

- manometr ciśnienia w układzie pacjenta

- moduł alarmowy, alarmy optyczne i dźwiękowe:

  - wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta

  - niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego

- wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego

- przenośny zestaw tlenowy torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenie torby na ramie łóżka/noszy reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200 atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min,

- manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem

- w zestawie obwody oddechowe jednorazowego użytku - 10 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ