Załącznik nr 5 do SIWZ

Pakiet nr 1

Respirator transportowy – 1 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| Lp. | Parametry techniczne | Warunek graniczny wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu | tak |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie min. -10 oC do +50oC | tak |  |
|  | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54 | tak |  |
|  | Maksymalna waga modułu respiratora ≤2,5 kg | tak |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla | tak |  |
|  | Tryb wentylacji IPPV/ CMV | tak |  |
|  | Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej | tak |  |
|  | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 425 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.) | tak |  |
|  | Tryb wentylacji biernej 100% tlenem - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. | tak |  |
|  | Tryb CPAP – przepływ regulowany w zakresie min. 0,5-35 l/min. | tak |  |
|  | Zintegrowana zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O | tak |  |
|  | Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min. | tak |  |
|  | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) | tak |  |
|  | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej | tak |  |
|  | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: - częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min - objętość oddechowa min. 70-1500 ml | tak |  |
|  | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 3 cmH2O | tak |  |
|  | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O | tak |  |
|  | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | tak |  |
|  | Moduł alarmowy (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy: - wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego | tak |  |
|  | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł do manualnej wentylacji ciśnieniowej noworodka | tak |  |
|  | Przenośny zestaw tlenowy: - torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy - reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem | tak |  |
|  | Obwody oddechowe jednorazowego użytku, min. 10 szt. w zestawie | tak |  |
| Lp. | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany na koszt oferenta | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 razy do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. na koszt oferenta | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE | tak |  |

Pakiet nr 2

Pompa ssąca – 2 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| Lp. | Parametry techniczne | Warunek graniczny wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie 230 VAC 50 Hz+/-10% | tak |  |
|  | Klasa zabezpieczenia IIa, typ CF | tak |  |
|  | Podciśnienie 75 kPa | tak |  |
|  | Wydajność ssania 18 l/min | tak |  |
|  | Precyzyjny membranowy regulator podciśnienia z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia | tak |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy | tak |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej, wersja akumulatorowa | tak |  |
|  | Pompa, bezolejowa, tłokowa, niskoobrotowa, nie wymagająca konserwacji | tak |  |
|  | Cicha praca | tak |  |
|  | Lekki (do 3,5 kg), mały (max 40 x 20 x 30 cm), wygodny do przenoszenia z uchwytem do przenoszenia oraz z możliwością zawieszenia na szynie | tak |  |
|  | Wózek na czterech kołach ( dwa z blokadą) z dwoma szynami 10x25 mm | tak |  |
|  | Uchwyt boczny do zawieszenia zbiornika lub pojemnika na cewniki | tak |  |
|  | Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu | tak |  |
|  | Wkłady jednorazowe 1,5l kompatybilne do w/w zbiorników – 40 szt. | tak |  |
|  | Filtry antybakteryjne z zabezpieczeniem przed przelaniem – 5 szt. | tak |  |
|  | Dren silikonowy autoklawowalny do pacjenta z łącznikiem do cewników – min. 2 m | tak |  |
|  | Uchwyt na dren | tak |  |
| Lp. | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany na koszt oferenta | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 razy do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. na koszt oferenta | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE | tak |  |

Pakiet nr 3

Kardiomonitor – 1 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| L.p. |  | Parametry wymagane | Warunek graniczny |  | Parametry oferowane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej 3,5 kg | Tak |  |  |  |
| 2 |  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |  |  |
| 3. |  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | Tak |  |  |  |
| 4. |  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | Tak |  |  |  |
| 5. |  | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak |  |  |  |
| 6. |  | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |  |  |
| 7. |  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |  |  |
| 8. |  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura | Tak |  |  |  |
| 9. |  | Pomiar EKG | Tak |  |  |  |
|  |  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |  |  |
|  |  | - Monitorowanie odcinka QT | Tak |  |  |  |
|  |  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak |  |  |  |
| 10. |  | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |  |  |
|  |  | - Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |  |  |
|  |  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać | Tak |  |  |  |
|  |  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |  |  |
| 11. |  | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |  |  |
|  |  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |  |  |
|  |  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |  |  |
|  |  | - Alarm desaturacji | Tak |  |  |  |
| 12. |  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |  |  |
|  |  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg. Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |  |  |
| 13. |  | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |  |  |
|  |  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak |  |  |  |
| 14. |  | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |  |  |
|  |  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |  |  |
|  |  | - Mankiet do pomiaru NIBP: średni | Tak |  |  |  |
|  |  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |  |  |
| 15. |  | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |  |  |
| 16. |  | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |  |  |  |
| 17. |  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |  |  |
| 18. |  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |  |  |
| 19. |  | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |  |  |
| 20. |  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |  |  |
| 21. |  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. Możliwość współpracy kardiomonitora z posiadaną centralą monitorowania. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |  |  |
|  |  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru. Możliwość przywołania ekranu z posiadanych kardiomonitorów serii Imec, IPM9800; uMec | Tak |  |  |  |
|  |  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |  |
|  |  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |  |  |
|  |  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |  |  |
|  |  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | Tak |  |  |  |
| 22. |  | Port USB . Możliwość przenoszenia konfiguracji z posiadanych przez szpital kardiomonitorów | Tak |  |  |  |
| 23. |  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |  |  |
| 24. |  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |  |  |
| 25. |  | W ofercie z kardiomonitorem stojak na kółkach z półką do montażu kardiomonitora z koszykiem na akcesoria lub wózek do przewożenia kardiomonitora z szufladą na akcesoria | Tak |  |  |  |
| Lp. | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt |  |  | Parametr graniczny wymagany |  | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu |  |  | tak/podać |  |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu) |  |  | tak/podać |  |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany na koszt oferenta |  |  | tak |  |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 razy do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. na koszt oferenta |  |  | tak/podać |  |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży |  |  | tak/podać |  |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) |  |  | tak |  |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  |  | tak |  |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty |  |  | tak |  |  |
| 9. | Certyfikat CE |  |  | tak |  |  |

Pakiet nr 4

1. Zestaw do terapii skupioną falą uderzeniową – 1 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji …................................

| L.p. | Parametry techniczne | Parametr graniczny wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do pozaustrojowej terapii zogniskowaną falą uderzeniową z oryginalnym wózkiem jezdnym, wózek posiada trzy półki, z których każda może być obciążona do 20kg, | tak |  |
| 2 | Na frontowej części panelu obudowy sterownika zaprojektowano szczelinę na umieszczenie tableta z oryginalnym oprogramowaniem. Oprogramowanie dotyczy terapii ESWT i informacji odnośnie parametrów poszczególnych głowic, tablet nie jest wyposażeniem aparatu. | tak |  |
| 3 | Piezoelektryczne źródło generujące falę uderzeniową gwarantującą minimum 5 milionów impulsów, | tak |  |
| 4 | Aparat wyposażony w: 1) głowicę generującą mechaniczną falę uderzeniową oraz osiem żelowych aplikatorów określających głębokość zogniskowania fali w ciele pacjenta. Maksymalna głębokość zogniskowania fali nie mniejsza niż 4cm. Regulacja głębokości zogniskowania fali nie większa niż 5 mm. Maksymalna gęstość energii na głębokości zogniskowania fali uderzeniowej nie mniejsza niż 0,8 mJ/mm2.. Max. ciśnienie impulsu nie mniejsze niż 82 MPa, 2) głowicę liniową oraz pięć żelowych aplikatorów określających głębokość zogniskowania fali w ciele pacjenta, pokrywającą odciek 5cm ± 0,5 cm, o max. gęstości energii nie mniejszej niż 0,16 mJ/mm2 i penetracji do 2 cm 3) wózek pod sterownik 4) nożny przycisk służący do wyzwolenia impulsu fali uderzeniowej oraz zmiany poziomu intensywności. 5) uchwyt na głowicę mocowany do wózka 6) uchwyt na prącie 7) przewód zasilający | tak |  |
| 5 | Częstotliwość pracy od 1 do 8 Hz regulowana skokowo co 1 Hz, | tak |  |
| 6 | Minimum 20 poziomów intensywności energii, | tak |  |
| 7 | Aparat obsługujący głowice wykonane w technologii podwójnej warstwy, | tak |  |
| 8 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowice: - głębokiej penetracji do 6 cm - o penetracji do 3 cm - plenarnej, | tak |  |
| 9 | Waga jednostki sterującej: 16 kg  0,5 kg, | tak |  |
| 10 | Wymiary: szer. x wys. x głęb. 450 mm x 405 mm x 226 mm | tak |  |
| 11 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana gwarancyjna aparatu po 3 naprawach tego samego elementu ) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) w przypadku gdy naprawa przekroczy 10 dni roboczych udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany na koszt oferenta | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 razy do roku na koszt oferenta | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE | tak |  |

2. Aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| L.p. | Parametry techniczne | Parametr graniczny wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do terapii ultradźwiękowej wyposażony w głowicę dwuczęstotliwościową: 1 MHz i 3,3 MHz (+-0,3) | tak |  |
| 2 | Głowica o powierzchni 5 cm2 | tak |  |
| 3 | Ekran kolorowy, dotykowy | tak |  |
| 4 | Aparat łatwy w obsłudze | tak |  |
| 5 | Rodzaj ultradźwięków: stałe, impulsowe |  |  |
| 6 | Regulacja wypełnienia impulsów [Hz]: 10, 20, 50, 100 | tak |  |
| 7 | Cykl pracy: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 | tak |  |
| 8 | Moc [W/cm2]: max. 3 | tak |  |
| 9 | Poziomy natężenia [W/cm]: 0,1 do 3 | tak |  |
| 10 | Poziom natężenia wyskalowany co 0,1 W/cm | tak |  |
| 11 | Liczba połączeń głowic ultradźwiękowych: min. 1 | tak |  |
| 12 | Wymiary (wys. x szer. dł.) [cm] (+- 1 cm): 10 x 14 x 24 | tak |  |
| 13 | Waga max. 1 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany na koszt oferenta | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 razy do roku na koszt oferenta | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE | tak |  |

3. Rotor neurologiczny do ćwiczeń czynnych i biernych – 1 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| L.p. | Parametry techniczne | Parametr graniczny wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostępne rodzaje treningu: - trening pasywny – delikatny i ostrożny trening pasywny pozwala na wykonanie mobilizacji dla mięśni i stawów (np. podczas fazy rozgrzewki). Pozwala to na ograniczenie spastyki lub jej bezpieczną eliminację; - trening aktywny – w zależności od celu treningu można dostosować poziom oporu do własnych potrzeb i możliwości; - trening delikatny – silnik wspiera ruch podczas treningu mobilizując w ten sposób najsłabsze grupy mięśniowe - trening symetryczny – program treningowy pozwala na ocenę symetrii pracy obu kończyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, deficyt może być skorygowany. | tak |  |
| 2 | duży min. 7” kolorowych wyświetlacz (panel dotykowy); | tak |  |
| 3 | analiza min. 10 ostatnich przeprowadzonych treningów; | tak |  |
| 4 | statystyki z treningu do analizy długoterminowej; | tak |  |
| 5 | liczne gotowy protokoły treningowe; |  |  |
| 6 | bezpieczne zapięcia stóp z paskami rzepowymi; | tak |  |
| 7 | regulowane pedały w zakresie promienia ruchu (regulacja bez użycia narzędzi); | tak |  |
| 8 | regulacja wysokości (regulacja bez użycia narzędzi); | tak |  |
| 9 | stabilne ergonomiczne uchwyty; | tak |  |
| 10 | automatyczna kontrola spastyczności (Anti-Spastic Control); | tak |  |
| 11 | wbudowane programy do walki ze spastycznością; | tak |  |
| 12 | automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie); | tak |  |
| 13 | automatyczna zmiana kierunku ruchu (ustawiana indywidualnie); | tak |  |
| 14 | praktyczny uchwyt na butelkę; | tak |  |
| 15 | licznik pracy rotora; | tak |  |
| 16 | gumowane kółka transportowe; | tak |  |
| 17 | terapia kończyn górnych i dolnych | tak |  |
| 18 | Wysokość min. 109-120 cm Długość min. 66 cm Szerokość min. 67,5 cm | tak |  |
| 19 | Minimalny rozstaw nóg 12 cm Maksymalny rozstaw nóg 25 cm | tak |  |
| 20 | Waga 52 kg | Tak |  |
| 21 | Zasilanie 230 V | Tak |  |
| 22 | Zakres momentu siły dla nóg 2-8 Nm Zakres momentu siły dla rąk 2-6 Nm | tak |  |
| 23 | Zakres obrotów: - Pasywny 0-60 obr/min - Aktywny 0-90 obr/min | tak |  |
| 24 | Maksymalna waga użytkownika min. 130 kg | tak |  |
| 25 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany na koszt oferenta | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 razy do roku na koszt oferenta | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE | tak |  |

4. Stół rehabilitacyjny – 1 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| L.p. | Parametry techniczne | Parametr graniczny wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pięciosekcyjny stół do masażu i rehabilitacji | tak |  |
| 2 | stabilna, krzyżakowa konstrukcja, rama malowana proszkowo | tak |  |
| 3 | elektryczna regulacja za pomocą ramy wokół podstawy stołu | tak |  |
| 4 | elektrycznie sterowana funkcja pivota | tak |  |
| 5 | stół posiada 4 kółka kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 stopki antypoślizgowe stopki |  |  |
| 6 | regulacja położenia zagłówka i podnóżka za pomocą sprężyn gazowych | tak |  |
| 7 | regulacja zagłówka min. -700 do + 400 | tak |  |
| 8 | zagłówek z odpowiednio wyciętym otworem na nos i brodę z zaślepką otworu na twarz | tak |  |
| 9 | regulacja sekcji nożnej min. 00 do + 900 | tak |  |
| 10 | dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych | tak |  |
| 11 | stół wyposażony w system zintegrowany z podstawą stołu zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w dwa stożkowe magnetyczne klucze dostępu. | tak |  |
| 12 | długość 205 cm (+- 3cm) szerokość 65 cm (+- 3cm) wysokość 50 – 100 (+- 3cm) | tak |  |
| 13 | Maksymalne obciążenie stołu: min. 200 kg | tak |  |
|  | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 36 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany urządzenia (wymagana wymiana po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) | tak |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE (załączyć) | tak |  |