Załącznik nr 2

Kardiomonitor – 5 szt.

Typ aparatu ….....................................

Producent …........................................

Rok produkcji ….................................

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 8. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego przyjmowania pacjenta | Tak |  |
| 9. | Możliwość ustawienia ręcznego oraz automatycznego wypisania pacjenta po określonym czasie od wyłączenia monitora | Tak |  |
| 10. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD), | Tak |  |
| 11. | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | Tak |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | Tak |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | Tak |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
|  | - Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | Tak |  |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak |  |
| 12. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 1-150 oddechów /min Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. Podać | Tak |  |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 13. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
|  | - Alarm desaturacji | Tak |  |
| 14. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. | Tak |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | Tak |  |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 15. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 16. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: | Tak |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP: średni; duży i bardzo duży | Tak |  |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |
|  | - Papier do rejestratora termicznego 1 rolka |  |  |
| 17. | Wbudowany rejestrator termiczny | Tak |  |
| 18. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |
| 19. | Wyświetlanie informacji pomocy dotyczące elementu zaznaczonego na ekranie w menu użytkownika |  |  |
| 20. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |  |
| 21. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 22. | Kardiomonitor wyposażony w tryb nocny z możliwością dostosowania min. jasności, głośności klawiszy, głośności sygnały QRS oraz włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia | Tak |  |
| 23. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 24. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 25. | Funkcja tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym z możliwością wydruku raportu na drukarce połączonej poprzez sieć Ethernet. Funkcja wydruku na zewnętrznej drukarce niewymagająca podłączenia kardiomonitora co stacji centralnego monitorowania. | Tak |  |
| 26. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. | Tak |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. | Tak |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 27. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. Kompatybilność z posiadaną przez oddział stacją centralnego monitorowania Benevision CMS | Tak |  |
|  | - Po podłączeniu kardiomonitora do stacji centralnego monitorowania Benevision CMS możliwość aktywacji z poziomu kardiomonitora trybu prywatnego z funkcją ukrycia danych wyświetlanych na kardiomonitorze (dane pacjenta są widoczne tylko na stacji centralnej) | Tak |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską Benevision CMS gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG, - ScvO2 lub SvO2. | Tak |  |
| 28. | Wbudowane złącza USB oraz złącze sieciowe RJ45. Kardiomonitor wyposażony w pokrywę zabezpieczającą złącza w przypadku ich nieużywania | Tak |  |
| 29. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |
| 30. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |
| 31. | Na wyposażeniu wieszak na ścianę z koszykiem na akcesoria | Tak |  |
| Lp. | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony sprzęt | Parametr graniczny wymagany | Parametr oferowany |
| 1. | Gwarancja min 24 miesięcy od dnia instalacji i potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu | tak/podać |  |
| 2. | Podać warunki wymiany aparatu (wymagana wymiana aparatu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu) | tak/podać |  |
| 3. | Podać czas rozpoczęcia naprawy (wymagany nie dłuższy niż 48 godz. tj. 2 dni robocze od dnia zgłoszenia) oraz udostępnienie nieodpłatnie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany na koszt oferenta | tak |  |
| 4. | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji min. 1 razy do roku wraz z ewentualnymi wymienionymi częściami, materiałami itp. na koszt oferenta | tak/podać |  |
| 5. | Dostępność części zamiennych przez okres min 8 lat od sprzedaży | tak/podać |  |
| 6. | Serwis gwarancyjny (podać ilość punktów serwisowych) | tak |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
| 8. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu – w cenie oferty | tak |  |
| 9. | Certyfikat CE | tak |  |