Załącznik nr 2 do SIWZ

## Pakiet 1 – szybkie testy

-     do oferty przetargowej muszą być dołączone metryki zestawów

- -      termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- -      wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- -     w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Ilość testów | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Krew utajona w kale – • testy specyficzne (bez diety) • czułość testu 40 ng/ml | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Testy do wykrywania H.pylori w surowicy, osoczu, krwi pełnej | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | - Testy do oznaczania H.pylori w kale - test z użyciem p.ciał monoklonalnych przeciw H.pylori z kontrolą pozytywną w zestawie | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | - Test immunochromatograficzny do wykrywania atygenu Gardia lamblia w kale - kale czułość 100%, swoistość 95% | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | - Test do wykrywania klaprotektyny w kale - stężenie 50 ng/ml | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | - Test do wykrywania Clostridium difficile w kale toksyna A / B - difficile czułość 100%, swoistość 91% w porównaniu do PCR | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Test do wykrywania GDH C.difficile | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Test do wykrywania HIV - zestaw testów kasetkowych III generacji | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Test do wykrywania wirusa grypy typu A i B – kompletny zestaw z wymazówkami | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Test kasetkowy do oznaczania przeciwciał przeciwko kile - zestaw testów kasetkowych | 60 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Pakiet 2 – odczynniki  koagulologiczne do koagulometrów Koag 4D i Bioksel CC3003

-     do oferty przetargowej muszą być dołączone metryki odczynników

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- ISI w zestawie do oznaczania czasu protrombinowego powinno być  1,0 – 1,3

- odczynnik do oznaczania czasu PT musi zawierać czynnik neutralizujący heparynę

- odczynniki  i osocza kontrolne muszą być tego samego producenta

- serwisowanie aparatów (2) przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego bezpłatnego przeglądu na rok przez serwis, na miejscu w laboratorium, potwierdzonego certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Maksymalna wielkość opakowania ml | Ilość ml | Cena jednostkowa za ml | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Zestaw do oznaczania czasu protrombinowego odczynnik płynny | 10 | 6000 ml |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Zestaw do oznaczania czasu kaolinowo- kefalinowego (pełen zestaw z CaCl2) – odczynnik płynny | 10 | 360 ml |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Zestaw do oznaczania fibrynogenu(pełen zestaw z rozcieńczalnikiem) | 2 | 900 ml |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Kalibrator | 30 | 270 ml |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Osocze kontrolne normalne | 1 | 300 ml |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Osocze kontrolne patologiczne | 1 | 300 ml |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Naczynka do koagulometru Koag 4D i CC 3003 | 1 | 90 ml |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Pakiet 3 – paski do analizatora moczu Cobas u 411

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

- serwisowanie aparatu przez cały okres trwania umowy

- wykonanie w trakcie trwania umowy  jednego  przeglądu na rok, potwierdzonego certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki ( w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania szt. | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Paski do moczu Combur 10 test M | 100 | 90 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Paski kontrolne Control test M | 50 | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Mocz kontrolny normalny | 12 ml | 3 x (12x12) |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Mocz kontrolny patologiczny | 12 ml | 6 x (12x12) |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 4 – barwniki do hematologii

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr. katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania ml | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek ###### VAT % | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Odczynnik May-Grunwald | 500 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Odczynnik Giemzy | 500 | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Olejek immersyjny do mikroskopów | 50 | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet 5 – odczynniki biochemiczne z dzierżawą analizatora

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW DZIERŻAWY AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA BIOCHEMICZNEGO Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

### Opis przedmiotu zamówienia:

- zamawiający dopuszcza składanie ofert na analizatory używane – rok produkcji 2017 ( nie starsze)-podać rok produkcji

- odczynniki zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE,

- analizator w pełni automatyczny, pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”

- praca w systemie 24-godzinnym

- metody pomiaru: monochromatyczne, bichromatyczne, punktu końcowego i kinetyczne

- możliwość oznaczania: enzymów, substratów, białek specyficznych, ISE,

- analiza w fazie ciekłej

- możliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, moczu, , krwi pełnej, hemolizacie krwi

- możliwość wykonywania D-dimerów

- możliwość wykonywania HbA1c

- zakres fal pomiarowych 340 – 800 nm

- oprogramowanie w języku polskim

- automatyczne rozcieńczanie lub zmiana objętości próbek, po przekroczeniu liniowości metody

- priorytetowe badanie „próbek CITO”

- kuwety pomiarowe jednorazowego użytku

- automatyczna zmiana kuwet

- analizator dwuigłowy – oddzielna próbkowa, oddzielna odczynnikowa – igły wyposażone w detektor kolizji

- detekcja mikroskrzepu w próbce badanej

- funkcja udrażniania igły pobierającej

- chłodzenie odczynników, kalibratorów i kontroli przez 24 godz.

- możliwość identyfikowania próbek za pomocą kodu kreskowego

- możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i badanych próbek

- możliwość dostawiania lub wymiany odczynników „dostępnych na pokładzie” bez przerywania pracy analizatora

- jednoczesna dostępność minimum 35 różnych odczynników dla 35 różnych parametrów

- możliwość ciągłego dostawiania próbek bez przerywania pracy analizatora

- możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie 80 próbek badanych

- możliwość pobierania z próbek pierwotnych

- możliwość stosowania mikronaczynek na próbki pediatryczne (70 – 100 μl)

- zużycie wody do 2 l na godz., woda do aparatu jest podstawiana w przeznaczonym do tego pojemniku

- pojemnik na ścieki

-     stacja uzdatniania wody – koszt obsługi i serwisowania po stronie wydzierżawiającego

- flagowanie wyników patologicznych

- system kontroli jakości (ocena powtarzalności, odtwarzalności, poprawności)

- automatyczna ocena wyników kontroli jakości

- archiwum wyników i danych pacjenta

- automatyczny terminarz wymaganych czynności obsługowych dla analizatora

- zewnętrzny UPS – zapewniający pracę analizatora bez dopływu prądu co najmniej przez 30 min.

- serwis techniczny udzielany nieodpłatnie w ciągu trwania całej umowy. Przeglądy techniczne co najmniej raz w roku. Wykonawca potwierdzi przeglądy techniczne certyfikatem jakości i bezpieczeństwa.

- Czas naprawy analizatora nie dłużej niż 48 godz.. W przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godz. dostawca zapewnia urządzenie zastępcze lub pokryje koszty wykonania badań w najbliższym laboratorium

- podłączenie analizatora do systemu informatycznego Marcel na koszt dostawcy

- gwarancja przez cały okres trwania dzierżawy

- analizator musi być zainstalowany i personel przeszkolony w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy

- w przypadku, jeżeli analizator nie jest wolno stojący, wykonawca zapewnia stabilność analizatora w miejscu instalacji.

- Po wygaśnięciu umowy i nie przedłużeniu umowy dzierżawnej aparat musi zostać odebrany z laboratorium w przeciągu trzech miesięcy. W przeciwnym razie aparat zostanie zutylizowany na koszt dostawcy.

-    odczynniki mają być gotowe do użycia

-    wymagane aplikacje do analizatora w języku polskim (załączyć w formie papierowej lub

elektronicznej)

-    wymagana metodyka wykonania oznaczenia w języku polskim (załączyć w formie

papierowej lub elektronicznej)

-    wymagana instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (załączyć w formie papierowej)

- wykonawca zapewnia kalibratory i kontrole w ilości  potrzebnej do wykonania podanej ilości badań

- wykonawca zapewnia materiały zużywalne i akcesoria konieczne do prawidłowej pracy aparatu w ilości potrzebnej do wykonania podanych niżej ilości badań

- data ważności odczynników nie może być krótsza niż 6 miesięcy od momentu dostawy do zamawiającego

- lodówka na odczynniki

- uczestnictwo w kontroli zewnętrznej

- w przypadku preparatów szkodliwych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyk ( w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Ilość oznaczeń | j.m. | Ilość opakowań | Cena netto jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) |  | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | żelazo | 4500 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | UIBC | 2400 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | wapń | 2700 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | magnez | 1500 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | GGT | 4500 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ALP | 3600 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ALT | 18000 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | AST | 18000 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CPK | 1500 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CK-MB | 6000 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | -amylaza | 7500 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | mocznik | 10500 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | kwas moczowy | 3600 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | kreatynina met. Jaffe | 22500 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Kreatynina met. enzymatyczną | 600 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | bilirubina całkowita | 13500 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | bilirubina bezpośrednia | 1500 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | glukoza w surowicy | 51000 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | cholesterol całkowity | 7500 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | cholesterol HDL direct | 6000 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | LDL cholesterol direct | 3600 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | triglicerydy | 7500 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | białko C-reaktywne (CRP) | 22500 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | D-Dimery | 6000 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | białko całkowite | 3600 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | LDH | 2400 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | HbA1C, kompletny zestaw | 1800 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | albuminy | 2400 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | lipaza | 6600 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ASO | 600 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | RF | 600 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | alkohol etylowy | 900 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | amoniak | 900 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | IgG całkowite | 900 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | IgA całkowite | 900 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Na | 30 000 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | K | 30 000 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Cl | 600 | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | fosfor | 1200 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Białko w moczu | 600 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Mikroalbuminuria | 300 | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | kalibratory |  | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Surowice kontrolne normalne i patologiczne |  | op |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Kontrola biochemiczna moczu normalna i patologiczna |  | op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Materiały eksploatacyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Dzierżawa analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Pakiet 6 - Odczynniki do analizatora  równowagi kwasowo-zasadowej Cobas B 221

- termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy

- wymagane  odczynniki zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

- zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 „O wyrobach medycznych”, odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być zgodne z instrukcją obsługi analizatora (zalecane  przez producenta)

- serwisowanie aparatu  przez cały okres trwania umowy ( w trakcie gwarancji i po upływie gwarancji)

- wykonanie w trakcie gwarancji oraz po upływie gwarancji, w trakcie trwania umowy przynajmniej jednego przeglądu na rok, potwierdzonego przez serwis certyfikatem jakości i bezpieczeństwa

- aktualizacja oprogramowania analizatora przez cały okres trwania umowy

- w przypadku preparatów niebezpiecznych z pierwszą dostawą odczynników muszą być dostarczone karty charakterystyki (w formie papierowej lub elektronicznej)

| Lp. | Nr katalogowy | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jednostkowa | Podatek VAT % | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | S1 Rinse Solution | 2x1850 ml | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | S2 Fluid Pack | 1 zestaw | 42 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | S3 Fluid Pack | 1 zestaw | 42 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Cloth Catcher | 250 szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ampule adapter | 150 szt | 18 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Fill port | 1 szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Air Filter | 4 szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Odczynnik odbiałczający | 1 szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Elektroda PCO2 | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Elektroda PO2 | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Elektroda pH | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Elektroda referencyjna | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Elektroda Na | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Elektroda K | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Elektroda Cl | 1 szt | 1,5 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Elektroda Ca | 1 szt | 2,1 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Elektroda glukoza, mleczany (sensor contact) | 1 szt | 21 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Papier do drukarki | 6 rolek | 9 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | THB cuvette packed | 1 szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Kalibrator hemoglobiny (5x1,2 ml) | 1 op | 3 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Tube holder complete | 1 szt | 9 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Zestaw do czyszczenia elektrody cl | 1 zestaw | 3 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Materiał kontrolny do kontroli manualnej na 3 poziomach - zestaw | 3x30x1,7 | 9 zestawów |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |