Załącznik nr 2

Paski do glukometrów

- oferent zobowiązuje się dostarczyć z pierwszym zamówieniem,  30 glukometrów w cenie pasków diagnostycznych

- wymagane paski i glukometr zgodne z Dyrektywami  Unii Europejskiej 98/79/EC – znak CE

-  autokodowanie paska – cecha autocoding

-  paski kalibrowane do osocza

-  automatyczny wyrzut paska

-  informacja pisemna o wpływie substancji interferujących

-  informacje pasków testowych muszą zawierać zapewnienie producenta  o prawidłowych wynikach pomiarów, wykonywanych u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych, znajdujących się w stanie wstrząsu oraz znajdujących się w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej

-  środki do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi nie mogą mieć wpływu na pomiar

-  wynik pomiaru glikemii niezależny od hematokrytu w zakresie min.20 – 60 %

-  pomiar stężenia glukozy z zakresie min. 20 – 600 mg/dl

-  wyniki pomiaru przedstawione zamiennie w mg/dl i mmol/l

-  wielkość wprowadzanej próbki max: 7µl

-   automatyczne wykrywanie wprowadzonego paska

-  automatyczne wprowadzenie próbki

-  kapilara aspirująca próbkę umieszczona na szczycie paska

-  termin ważności pasków po otwarciu fiolki min. 6 miesięcy

-  mianowane roztwory kontrolne na co najmniej 2 poziomach w ilości wystarczającej do codziennej kontroli wszystkich glukometrów, w cenie pasków diagnostycznych

-  przeszkolenie personelu, serwis techniczny na koszt oferenta,

-  instrukcja obsługi musi być w języku polskim – załączyć w formie papierowej

-  gwarancja przez cały okres trwania umowy, obejmująca wymianę uszkodzonych glukometrów

-  paski pakowane po 50 szt.

| Lp. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski do glukometrów | op. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |